声学校准系统指标

- 系统配置

满足JJG188声级计计量检定规程的技术要求。

- 主要技术指标

- 分析仪硬件

- 通道数：4通道输入、2信号源输出

- 输入方式：7芯LEMO传声器输入、CCLD或直接电压(BNC接头)

- DC~51.2 kHz 分析带宽

- 耦合方式： DC及AC耦合(高通滤波器0.1Hz、0.7Hz、1Hz、7Hz、22.4Hz、声强滤波器)

- 输入电压范围：满量程±10V峰值 (扩展范围±31.6V峰值)

- A/D转换器：每个输入通道2×24位A/D转换

- 动态范围：160dB，Dyn-X技术

- 输出通道：

- 频率范围：DC ~ 51.2 kHz

- 电压范围：1µV有效值～10V峰值

  - 输出波形：

    - 正弦——固定或扫描（猝发或连续）

    - 双正弦——固定、扫描或二者组合

    - 随机（白噪声或粉红噪声，猝发或连续）

    - 伪随机

    - 周期随机

    - 用户自定义波形

- 工作模式：既可插入机箱工作，亦可独立工作——包含坚固的机壳、多种供电方式(90 – 264V交流、10-32V直流、充电电池或PoE供电)、同步及通讯接口等

- FFT与CPB分析软件

- 基带细化分析线数：50 ~ 6400线

- 分析带宽：1.56Hz ~ 51.2 kHz，以1, 2, 5,…或2n（1, 2, 4, 8,…）序列步进

- 中心频率分辨率：1mHz

- 时间窗：矩形、汉宁窗、平顶窗、Kaiser-Bessel、瞬态、指数

- 频率计权：A、B、C、D，jω2、jω、1、1/jω、1/jω2

- 前处理函数：时域、自谱、互谱

- 后处理函数：复数时间（Hilbert变换）、时域监测、傅里叶频谱、带相位信息自谱、基于比值的PAS、频响函数（H1、H2、H3）、频响函数倒数（1/H1、1/H2、1/H3）、相干函数、信噪比、相干/非相干功率、自相关、互相关、脉冲响应（h1、h2、h3）、计算声强、计算复数声强、计算平均声压谱、计算速度谱、P-I指数、倒谱、倒滤波谱、CPB合成、轨迹

- 实时1/1、1/3、1/12、1/24倍频程滤波

- 可测量以下函数：自谱、互谱、平均声压谱、速度谱、声强谱、复数声强谱、频率响应函数（H1、H2、H3）、倒频率响应函数（1/H1、1/H2、1/H3）、相干函数、信噪比、相干/非相干功率、计算声强/复数声强、P-I指数、响度 (ISO 532B)、清晰度指数 (ANSI 53.5.1969)

- 可进行总级值分析：

  - 测量模式：指数（快和慢档）、指数+脉冲、指数+最大保持、指数+最小保持、线性、线性+脉冲、峰值

  - 所有测量模式可同时进行

  - 声计权：线性、A、B、C、D

- 电声测试软件

- 频率响应和步进输出响应测量

- 对所用声源的频率响应进行自动补偿，比如在测试传声器时进行扬声器均衡

- 在传感器数据库中存储特定传感器的灵敏度

- 自动校准并验证传感器的名义灵敏度

- 支持稳态响应 (SSR)分析

- 2.4.  实验室标准传声器

- 符合的标准：IEC 61094-1 LS2P

- 直径：  1/2 英寸

- 开路灵敏度：  12.5 mV/Pa

- 极化电压：  200 V

- 压力场频响：   20000 Hz, ± 1.5dB, 相对于250Hz

- 下限频率(-3dB)：1 ~ 3Hz

- 绝缘电阻(85%相对湿度时)：>  1015 Ω

- 电容量：  17.5 pF

- 本底噪声：  18 dB A

- 动态范围(< 3%失真)：160dB SPL

- 等效空气容积：9.3 mm3

- 压力系数(250Hz)：-0.007 dB/kPa

- 温度系数(250Hz)：-0.002 dB/ºC  (-10 ~ +50°C 范围内)

- 湿度系数(250Hz)：0.0008 dB/100% RH

- 长期稳定性：> 400年/dB

- 前腔氢气泄露率：Δf0 < 0.3% /分钟，在3cm3耦合腔中

- 2.5.  1/2"自由场传声器(200V极化电压)及前置放大器

- 频率范围：3 Hz to 20 kHz

- 200V极化电压

- 含2669L前置放大器

- 灵敏度：50mV/Pa

- 动态范围：15dBA ~ 147dB

- 带TEDS

- 2.6.  声校准器

- 频率：1000Hz +0.1%

- 声压级：94dB+ 0.2dB；114dB+ 0.2dB

- 失真：<1%

- 2.7.  活塞发生器

- IEC 942 (1988) Class 1L (Class 0L with suitable external barometer)

- 频率： 251.2Hz ±0.1%

- 标称声压级：124.0 dB ±0.2 dB

- 总谐波失真：<3%

- 2.8.  多功能声学校准器

- 标准：EN/IEC 60942(2003) Class LS and Class 1 ANSIS1.40–1984

- 校准声压：94 dB,104 dB, 114 dB

- 校准频率： 31.5Hz to16 kHz倍频程 加12.5 kHz

- 校准精度：±0.2 dB 在 94 dB

- 适用1/2”和1/4”传声器

- 2.9.  ½英寸压力场传声器(200V极化电压)

- 频率范围：3.15Hz to 20 kHz：±2dB

- 200V极化电压

- 灵敏度：12.5mV/Pa

- 动态范围：19dB ~ 162Db

- 2.10. 前置放大器

- 频率响应 (re 1 kHz):3Hz 至 200kHz, ±0.5 dB.

- 衰减： 0.35 dB (最大值)

- 相位线性度：≤±3° 20Hz 至 100 kHz

- 相位匹配：0.3° 在 50 Hz

- 输入阻抗：15GΩ || 0.45 pF

- 输出阻抗：25 Ω (最大值)