附件 《X射线质量评估系统》采购需求

- 采购设备清单明细：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X剂量率测量仪 （含透视/摄影(R/F)探头、乳腺(Mam)探头、CT探头、亮度照度探头(光探头)） | 1套 |
| 2 | 全景牙科探头支架 | 1套 |
| 3 | DR衰减片 | 1片 |

二、技术标准和要求

X剂量率测量仪和性能检测主机及探头（带配套附件）参数要求

1. 用途：

可用于检测所有诊断用X射线设备，包括一般的工频X线发生器和变频X线高压发生器的至少包含X线机、拍片机、透视机、脉冲透视机、牙科机、全景牙科机、低剂量CR机、DR机、小型便携式X光机、DSA（数字减影系统）、不同靶材的乳腺机、扫描乳腺机、CT机等医用X光机。可检测千伏值，剂量，剂量率，半价层，曝光时间，脉冲数，剂量/脉冲，帧数，剂量/帧等参数，并能进行亮度和照度的测量。

*1.1 主机设计为触摸显示屏，能够显示波形和存储测试数据，能通过蓝牙、网络接口和USB与电脑进行实时通讯与双向控制。

1.2 主机电池使用时间长，要求密集使用时间≥10小时；数据存储量大，要求≥10000次曝光数据。

*1.3全景牙科测量的固定和移动，能准确测量的定位到全景射线的中心位置，装置小巧，使用方便。

1.4 承诺设备能提供中国计量科学研究院出具的剂量仪各种探头的检定证书（校准证书）。

1.5能够满足以下计量检定规程使用：《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程》JJG 961-2017、《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程》JJG 1078-2012、《医用诊断X射线辐射源检定规程》JJG 744-2004、《医用乳腺X射线辐射源检定规程》JJG 1145-2017、《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》JJG 1101-2014、《医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源检定规程》JJG 1067-2011。

2. 具体可测试参数量程及精度如下：

2.1 常规透视及摄影

2.1.1剂量：量程至少包含1nGy-9999Gy，不确定度≤5%或≤5nGy。

2.1.2剂量率：量程至少包含1nGy/s-500mGy/s，分辨率≤1nGy/s，触发阈值≤50nGy/s，不确定度≤5%或≤10nGy/s。

2.1.3管电压峰值：量程至少包含40kVp-150kVp，最小剂量≤50μGy，最低剂量率（峰值）≤10μGy/s，不确定度≤2%。

2.1.4半价层：量程至少包含1mmAl-14mmAl，最小剂量≤1μGy，最低剂量率（峰值）在＞70kV时为≤0.5μGy/s，50kV时为≤2.5μGy/s，不确定度≤10%。

2.1.5	总滤过：量程至少包含1.5mmAl-35mmAl，不确定度≤10%或≤0.3mmAl，测量时的最小剂量≤50μGy，最低剂量率（峰值）≤10μGy/s。

2.1.6  加载时间：量程至少包含1ms-999s，分辨率≤0.1ms，不确定度≤0.5%。

▲2.1.7 探头可单独返厂维修及校准，而不影响主机和其它探头的使用。

2.2 乳腺参数测量

2.2.1适合靶面/滤过：至少包含Mo/Mo，Mo/Rh，Mo/Al，Mo/Cu，Rh/Rh，Rh/Al，Rh/Cu，Rh/Ag, W/Rh，W/Ag，W/Al，W/Cu，W/Ti。

2.2.2剂量：量程至少包含1μGy-9999 Gy(0.1mR-9999R)，分辨率≤1μGy(0.1mR)，不确定度≤5%

2.2.3剂量率：量程至少包含10μGy/s-300mGy/s(70mR/min-2000R/min)，分辨率≤1μGy/s(5mR/min)，不确定度≤5%。

2.2.4管电压峰值：量程至少包含18kVp-50kVp，测试时的最小剂量≤50μGy(6mR)，最低剂量率（峰值）≤10μGy/s (70mR/min)，没有压板时不确定度≤2%或≤0.5kV，有压板时不确定度≤2%或≤0.7kV。

2.2.5半价层：量程至少包含0.2mmAl-3.6mmAl，最小剂量≤1μGy(0.1mR)，在＞25kV时不确定度≤5%，≤25kV时不确定度≤10%。

2.2.6加载时间：量程至少包含1ms-999s，分辨率≤0.1ms，带宽≥400Hz，不确定度≤0.5%。

▲2.1.7  探头可单独返厂维修及校准，而不影响主机和其它探头的使用。

2.3 CT参数测量

▲2.3.1提供PTB证书

2.3.2剂量：量程至少包含10μGy-999Gy(1mR-999R)；不确定度≤5%。

2.3.3剂量长度乘积：量程至少包含100μGy·cm-9999Gy·cm (10mRcm-9999Rcm)；不确定度≤5%。

2.3.4剂量率：量程至少包含10μGy/s-250mGy/s (70mR/min-1700R/min)；不确定度≤5 %。

2.3.5时间：量程至少包含10ms-999s；分辨率≤1ms；带宽≥10 Hz；不确定度≤0.5%

2.3.6波形：分辨率≤1ms，带宽≥10Hz。

2.4 亮度照度测量

▲2.4.1	提供CPA一级光度计证书

2.4.2	亮度:量程至少包含0.01cd/m2-10000cd/m2(0.03fL-34000fL);分辨率≤0.001cd/m2(0.001fL)；孔径角≤5°。

2.4.3	照度：量程至少包含0.1lux-100000lux(0.01fc-9000fc)；分辨率≤0.01lux(0.001fc)。

2.5 全景牙科测量支架

2.5.1材质：聚丙烯酸脂

2.5.3   带20免洗胶片和便携工具箱

2.6 DR衰减片

2.6.1 材质：铝板

2.6.2 尺寸：180 mm x 180 mm x 20 mm